- 食品安全国家标准《食品中氰化物的测定》（征求意见稿）

- 编制说明

一、标准起草的基本情况

（一）任务来源

根据国家卫生与计划生育委员会食品安全标准与监测评估司（原卫生部食品安全综合协调与卫生监督局）《2012年食品安全国家标准制订、修订项目委托协议书》的要求，由山西出入境检验检疫局技术中心牵头制定本标准。

（二）简要起草过程

标准起草组于2012年7月开始工作，制订实验方案，建立检测方法。2012年9月开始开展方法重现性、灵敏度、检出限、分离度、准确度、线形关系等技术内容确定研究。2013年6月完成标准方法草案。

（三）起草单位

标准起草单位为山西出入境检验检疫局技术中心。

（四）主要起草人

本标准主要起草人是：傅英文、杜利君、薛平、宋洁、姚亚婷、王静慧、赵悠悠、张鑫鑫。

二、标准的重要内容及主要修改情况

目前关于食品中氰化物的检测标准有GB/T5009.36-2003《粮食卫生标准的分析方法》、GB/T5009.48-2003《蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法》、GB/T8538-2008《饮用天然矿泉水检验方法》。这些标准主要都采用的氰化物用氯胺T将衍生为氯化氰，再与异烟酸-吡唑啉酮或者异烟酸巴比妥酸反应后，采用分光光度法检测，检测过程需先蒸馏后比色检测，操作复杂、检测时间长，同时比色法易受干扰。因此，建立灵敏度高、特异性好而又简便易行的仪器分析方法是有必要的。我编制组在参考现有标准和查阅文献的基础上，建立了顶空气相色谱法检测食品中氰化物的方法。

（一）检测原理

食品中的氰化物在酸性条件下用氯胺T将其衍生为氯化氰，顶空进样，气相色谱法检测，外标法定量。

（二）样品前处理选择

对于酒、矿泉水、纯净水采用直接取样进行衍生。

对于粮谷类食品，由于氰化物易溶于水中，所以采用水提取，通过超声提取。

（三）对氯胺T衍生的条件从氯胺T的用量、衍生的PH值进行了优化选择。

发现对于0.1mg/L的氰化物氯胺T用量达到50微升后峰面积已经稳定，在实际做样过程中发现：水、酒检测50微升即可获得满意的结果，但对于粮谷类样品，经优化发现需加0.2 mL的氯胺T才能获得满意结果。同时氯胺T的质量也很重要，在存放过程中容易分解而降低活性氯的含量，所以为保证有足够的氧化能力，最总选取0.2mL的氯胺T溶液进行衍生。

当溶液PH在2-6范围内对于标准溶液没有明显差别。但在检测粮谷中氰化物时发现需加入磷酸溶液（1+5，v/v）达到0.2 mL时才能满足检测要求，因此最终选择顶空溶液中加入磷酸溶液（1+5，v/v）0.2 mL。

（四）对顶空条件进行优化，包括顶空温度、顶空保温时间。

发现随着温度的升高，响应值在升高，当温度到50℃后即变化不大，温度过高会导致进样的杂质增大，因此最终选择50℃即可满足要求。当顶空加热时间30min后即达到平衡。故最终保温时间选择为30min。

（五）气相色谱条件的选择

由于衍生后的氯化氰沸点很低，出峰时间较早，最终选择柱温40度，保持4min，为除去杂质，以50℃/min速率升至 200℃保持2min。采用了分流进样方式，分流比为5。此条件下出峰时间为1.8。

氰化物衍生物

图1   氰化物浓度为0.001mg/L的衍生物气相色谱图

氰化物衍生物

图2 氰化物浓度为0.01mg/L的衍生物标准色谱图

（六）线性范围

在本方法所确定的实验条件下，分别配制氰化物浓度为0、0.001、0.002、0.005、0.01、0.05、0.1 mg/L5个标准系列进行气相色谱测定，以峰面积（Y轴）对相应的浓度（X轴）作图，结果表明，氰化物在0-0.1mg/L范围内有很好的线性关系，r=0.999，方程为Y=3E+07X+52596。

（七）测定低限

GB 17324-1998《瓶装饮用纯净水卫生标准》规定氰化物限量为0.002mg/L，GB 8537-2008 《饮用天然矿泉水》规定氰化物限量为0.010mg/L，GB 2757-2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》规定氰化物限量为8mg/L。

按照10倍信噪比计算定量限为矿泉水、纯净水中氰化物含量的定量限为0.001 mg/L，对于酒中氰化物含量的定量限为0.05 mg/L。对于粮谷中氰化物含量的定量为0.1 mg/kg。满足限量要求。

（八）添加回收率及精密度试验

选用纯净水、矿泉水、汾酒、竹叶青酒、小麦、荞麦、高粱、豌豆、小米共9种基质，分别进行了3个浓度水平添加回收试验，每个添加浓度水平下做10个平行样品，方法的回收率和精密度数据见表，各项指标满足 GB/T27404-2008 的要求。

表1 样品添加回收率与精密度实验数据表（n=10）

| 样品名称 | 氰化物添加浓度 mg/kg或mg/L | 回收率范围 % | 变异系数 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯净水 | 0.002 | 81.2-108.3 | 6.28 |
|  | 0.004 | 82.4-104.9 | 7.87 |
|  | 0.02 | 82.6-104.3 | 8.93 |
| 矿泉水 | 0.002 | 80.8-104.9 | 6.42 |
|  | 0.004 | 84.5-109.8 | 6.97 |
|  | 0.02 | 84.5-108.0 | 8.69 |
| 汾酒 | 0.1 | 85.6-99.4 | 4.41 |
|  | 0.2 | 84.9-109.7 | 8.59 |
|  | 8 | 92.9-107.8 | 4.97 |
| 竹叶青酒 | 0.1 | 85.7-108.6 | 6.24 |
|  | 0.2 | 84.1-108.6 | 6.97 |
|  | 8 | 92.2-105.9 | 4.62 |
| 小麦 | 0.2 | 83.5-107.7 | 1.24 |
|  | 0.4 | 80.3-109.8 | 2.51 |
|  | 1.0 | 92.8-107.5 | 2.68 |
| 荞麦 | 0.2 | 80.4-104.9 | 2.74 |
|  | 0.4 | 80.0-108.2 | 4.47 |
|  | 1 | 91.8-109.2 | 4.63 |
| 高粱 | 0.2 | 85.6-106.1 | 1.02 |
|  | 0.4 | 80.5-102.0 | 1.79 |
|  | 1 | 91.0-104.3 | 2.17 |
| 豌豆 | 0.2 | 81.5-103.4 | 2.88 |
|  | 0.4 | 81.7-103.1 | 3.48 |
|  | 1 | 90.6-108.1 | 4.25 |
| 小米 | 0.2 | 80.6-100.5 | 1.13 |
|  | 0.4 | 85.4-103.5 | 2.02 |
|  | 1 | 92.3-105.4 | 2.63 |

三、国内外标准情况

目前关于食品中氰化物的检测标准有GB/T5009.36-2003《粮食卫生标准的分析方法》、GB/T5009.48-2003《蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法》、GB/T8538-2008《饮用天然矿泉水检验方法》。这些标准主要都采用的氰化物用氯胺T将衍生为氯化氰，再与异烟酸-吡唑啉酮或者异烟酸巴比妥酸反应后，采用分光光度法检测，检测过程需先蒸馏后比色检测，操作复杂、检测时间长，比色法易受干扰。

GB 17324-1998《瓶装饮用纯净水卫生标准》规定氰化物限量为0.002mg/L，GB 8537-2008 《饮用天然矿泉水》规定氰化物限量为0.010mg/L，GB 2757-2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》规定氰化物限量为8mg/L。

四、其他需要在网上公开说明的事项

无。