中华人民共和国国家标准

GB XXXX—201x

食品安全国家标准

食品中氰化物测定

（征求意见稿）

201x-xx-xx发布

- 201x-xx-xx实施

- 前    言

- 本标准代替GB/T5009.36-2003《粮食卫生标准的分析方法》中的氰化物的测定、GB/T5009.48-2003《蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法》中的氰化物的测定。

- 食品安全国家标准

- 食品中氰化物的测定

  - 范围

本标准规定了食品中氰化物的气相色谱检测方法。

本标准适用于矿泉水、纯净水、酒、粮谷中氰化物的检测。

  - 原理

食品中的氰化物在酸性条件下用氯胺T将其衍生为氯化氰，顶空进样，气相色谱法检测，外标法定量。

  - 试剂和材料

除另有规定外，所用试剂均为分析纯，水为二次蒸馏水。

  - 试剂

    - 氯胺T（C7H7ClNNaO2S.3(H2O)）：保存于干燥器中。

    - 浓磷酸（H3PO4）。

  - 试剂配制

    - 氯胺T溶液：称取0.1 g氯胺T（3.1），用蒸馏水定溶至10 mL（现用现配）。

- 3.2.2 磷酸溶液（1+5，V/V）：量取10mL浓磷酸（3.2），加50蒸馏水，混合均匀。

  - 标准品

- 3.3.1 氰化物标准溶液(分子式：KCN，)：1000mg/L。

  - 标准溶液配制

- 3.4.1  氰化物（以CN计）标准中间溶液：准确移取1.00mL的氰化物标准溶液（3.6）于100 mL的容量瓶，用蒸馏水定容，此溶液浓度为10mg/L，在０℃～４℃冰箱中保存, 可使用3个月。

    - 氰化物（以CN计）标准工作溶液。移取适量标准中间溶液（3.6）用蒸馏水稀释成浓度为0、0.001、0.002、0.01、0.05、0.1 mg/L的工作溶液。

- 仪器与设备

  - 气相色谱：配有电子捕获检测器（ECD）。

  - 顶空进样器。

- 4.3 顶空瓶：20 mL。

  - 涡流混合器。

  - 分析天平：感量0.0001 g。

  - 离心机：转速不低于4000 r/min。

  - 超声波清洗器。

- 分析步骤

- 5.1 试样制备

固体试样取有代表性样约500 g，用样品粉碎装置将其制成成粉末，装入洁净容器，密封，并标明标记，于0 ℃~4 ℃条件下保存。

液体试样取出有代表性样品约500 mL，充分混匀，装入洁净容器中，密封，并标明标记，于0 ℃~4 ℃条件下保存。

注：制样操作过程中必须防止样品受到污染或发生残留物含量的变化。

- 5.2 仪器参考条件

- 5.2.1顶空分析条件参见附录A

- 5.2.2 气相色谱参考条件

a)	色谱柱：WAX毛细管柱，25m×0.25 mm（内径）×0.25μm（膜厚），或性能相当者；

b)	色谱柱温度：40℃保持5 min，以50℃/min速率升至 200℃保持2min；

c)	载气：氮气，纯度不低于99.999%；

d)	进样口温度：200℃；

e)	检测器温度：260℃；

f)	分流比：5；

- 柱流速：2.0 mL/min；

  - 标准曲线制作

准确移取10 mL标准 工作液于顶空瓶中，加入0.2mL磷酸溶液（3.4），涡流混合，然后加入0.2 mL氯胺T溶液，立即加盖密封，涡流混合，待测。

  - 试样溶液的测定

    - 矿泉水、纯净水

准确移取10 mL试样于顶空瓶中，加入0.2mL磷酸溶液（3.4），涡流混合，然后加入0.2 mL氯胺T溶液，立即加盖密封，涡流混合，待测。

    - 酒

准确移取0.2 mL试样于顶空瓶中，加入蒸馏水9.8 mL，加入0.2mL磷酸溶液（3.4），涡流混合，然后加入0.2 mL氯胺T溶液，立即加盖密封，涡流混合，待测。

    - 粮谷

准确称取试样1.0 g（精确至0.0001 g），用蒸馏水定容至100 mL，超声提取20 min，4000 r/min离心5 min，然后准确移取10 mL提取液于顶空瓶中，加入0.2mL磷酸溶液（3.4），涡流混合，然后加入0.2 mL氯胺T溶液，立即加盖密封，涡流混合，待测。

    - 气相色谱检测

标准溶液及样液均按5.3.1规定的条件进行测定，根据氰化物衍生物的保留时间定性，测量样品溶液的峰面积（或峰高）响应值，采用外标法定量。样品溶液中氰化物衍生物的响应值应在标准线性范围内，若超出范围，在加磷酸溶液前稀释至范围内。在上述色谱条件下，氰化物衍生物的保留时间约为1.77 min。标准品的色谱图见附录A中图A.1。

- 分析结果的表述

用色谱数据处理机或按式（1）计算试样中氰化物（以CN计）含量：

x=C×VA10001000…………………(1)

式中：

X——试样中氰化物（以CN计）的含量，单位为毫克每千克或毫克每升，mg/kg或mg/L；

C——由标准曲线得到的样液中氰化物的浓度，单位为毫克每升,mg/L；

V——样品定容体积，单位为毫升，mL；

A——样品质量或体积，单位为克或毫升，g或mL.

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，计算结果保留三位有效数次。

注: 本方法不能区分硫氰酸离子和氰离子,要扣除硫氰酸离子的影响,按附录C测定。

- 精密度

在重复试验条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

- 其他

本方法对矿泉水、纯净水中氰化物含量的定量限为0.001 mg/L，对于酒中氰化物含量的定量为0.05 mg/L，对于粮谷中氰化物含量的定量为0.1 mg/kg。

- 氯化氰标准色谱图

- 氯化氰

- A. 氯化氰标准色谱图（0.01mg/L）

- 附录 B
顶空进样条件

顶空分析条件如下：

a)	顶空平衡温度：50 ℃

b)	取样针温度：55 ℃

c)	传输线温度：100 ℃

d)	顶空加热时间：30 min

e)	进样时间：0.03 min

f)	加压时间：1 min

g)	载气：25.5psi

- 附录 C
样品空白测定方法

在将样品溶液装于顶空瓶中加入0.2mL磷酸溶液，涡流混合后，通入氮气在50℃水域中吹扫15 min，其余步骤同样品处理，测定结果即为样品空白值。

用色谱数据处理机或按式（1）计算试样中氰化物（以CN计）含量：

x=(C−C0)×VA10001000…………………(1)

式中：

X——试样中氰化物（以CN计）的含量，单位为毫克每千克或毫克每升，mg/kg或mg/L；

C——由标准曲线得到的样液中氰化物的浓度，单位为毫克每升,mg/L；

C0——由标准曲线得到的样液中的空白浓度，单位为毫克每升,mg/L；

V——样品定容体积，单位为毫升，mL；

A——样品质量或体积，单位为克或毫升，g或mL.

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，计算结果保留三位有效数次。